|  | HOSPITAL INFANTIL GONZAGA Procedimento Operacional Padrão (POP) |  |
| --- | --- | --- |
| Nome do processo: |  |  |
| Indicador Biológico Das Autoclaves A Vapor |  |  |
| Código: | Responsáveis pela elaboração | Paginas |
| POP - 54 | Enfermeiro Gabriel Pena dos Santos | 1 a 3 |
|  | Enfermeiro João Gabriel de Souza Almeida |  |

1.      OBJETIVO

Orientar procedimento de testes bacteriológicos (indicador biológico) das autoclaves a vapor.

2.      ABRANGÊNCIA

Central de Materiais e Esterilização (CME).

3.      DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3.1 – DEFINIÇÃO

Indicador Biológico (IB): ampola autocontida com esporos de microrganismos que apresentam máxima resistência ao agente esterilizante em questão. Única forma direta de mensurar a letalidade microbiana de um ciclo de esterilização, pois contém microrganismos vivos, viáveis e altamente resistentes. Se os esporos são inativados ou mortos durante o ciclo de esterilização, comprova a eficácia do processo de esterilização.

Teste Biológico Piloto: ampola não esterilizada do IB, deve fornecer um resultado positivo na leitura. Resultados de IB processados não são válidos até que a leitura do teste piloto seja positiva.

Pacote Desafio: apresenta um desafio à esterilização no que se refere à remoção de ar e penetração do vapor até o IB dentro do pacote teste. O uso do pacote teste fornece evidências sobre a eficácia do processo no que diz respeito à eliminação microbiológica. Pode ser comprado pronto ou confeccionado na CME.

3.2 – DESCRIÇÃO

3.2.1 – PERIODICIDADE

3.2.1.1 – TESTE BIOLÓGICO PILOTO

Diário: Realizar diariamente as 07:00 horas, para validar o lote e o resultado do indicador biológico processado.

Frente/Meio/Fundo: após limpeza das autoclaves, ou pós manutenção.

3.2.1.2 INDICADOR BIOLÓGICO PROCESSADO

Diário: após realização diária do teste Bowie Dick, junto com carga.

OPME Implantável: em todas as cargas com material implantável (placas, parafusos, próteses, hastes, cages, entre outros).

Semanal (Frente/Meio/Fundo): após limpeza da autoclave, teste Bowie Dick, junto com carga

Pós Manutenção(Frente/Meio/Fundo) : após manutenção preventiva/corretiva, junto com carga.

3.2.2 – TESTE BIOLÓGICO PILOTO

Higienizar as mãos.

Usar EPI: luva de procedimento e óculos.

Identificar a etiqueta da ampola com a data da incubação.

Colocar em um alojamento de leitura da incubadora.

Pressionar a tampa do IB para baixo com firmeza para fechá-la e comprimir a ampola de vidro.

Remover imediatamente o IB e agitar.

Verificar visualmente se o meio de cultura (líquido roxo) fluiu para a câmara de crescimento, na parte inferior do frasco.

OBS: Se o meio de cultura não tiver preenchido a câmara de crescimento, pressione o IB pela tampa e dê nele uma leve batida até que o liquido preencha a câmara de crescimento.

Devolver o IB ativado para a incubadora.

Aguardar leitura (24 minutos) que deve ser positiva (crescimento de microrganismo).

Realizar novo teste caso a leitura seja negativa. Se permanecer a leitura negativa, avisar enfermeira imediatamente.

Retirar a etiqueta e o indicador de processo (bolinha) da ampola

Colar o indicador de processo sobre a etiqueta da ampola.

Retirar EPI.

Higienizar as mãos.

Colar a etiqueta com o indicador de processo no caderno próprio:

Diário:

Ficha de Monitorização de Ciclo: no campo “Biológico Piloto”; na folha referente a cada autoclave (01 piloto por autoclave).

OPME Implantável:

Controle de Esterilização,no campo de indicador biológico referente ao lote com a carga de material implantável.

Frente/Meio/Fundo e Pós Manutenção:

Teste Biológico 03 Posições – Frente/Meio/ Fundos Processados: no campo “Piloto”.

Esterilizar a ampola para inativar os microrganismos.

Desprezar em lixo infectante.

3.2.3 – PACOTE DESAFIO

Higienizar as mãos.

Calçar luva de procedimento.

Separar material: pacote de LAP 07, ampola de indicador biológico, fita de autoclave (zebrada).

Abrir o pacote e retirar os campos simples.

Separar 03 campos.

Identificar a ampola do Indicador Biológico: lote, autoclave e data de esterilização.

Colocar uma ampola de IB sobre e no centro dos 03 campos.

Colocar outros 03 campos simples sobre os campos com indicadores.

Passar fita nas extremidades do pacote desafio.

Colocar somente um pacote desafio nos testes diários e para OPME Implantável. Posicionar na prateleira de baixo do rack e acima do dreno da autoclave (ponto mais desafiador da auto).

Colocar 03 pacotes desafios nos testes frente/meio/fundo e pós manutenção. Identificar cada um segundo a posição que ocupará na autoclave. Utilizar a prateleira debaixo do rack.

3.2.4- INDICADOR BIOLÓGICO PROCESSADO

Higienizar as mãos

Montar a carga da autoclave.

Usar EPI: luvas de procedimento e óculos de proteção.

Distribuir os pacotes desafios, conforme descrito no item 3.2.2.

Realizar a esterilização da carga.

Retirar pacote da máquina assim que possível. Teste diário e material implantável, assim que abrir a máquina; frente/meio/fundo assim que puxar a carga para esfriar.

Utilizar óculos de proteção e luva para manipular o pacote desafio esterilizado.

Abrir o pacote.

Retirar o teste.

Verificar o indicador de processo (bolinha) na parte superior da tampa do IB: deve mudar da cor rosa para marrom claro ou escuro.

Aguardar o resfriamento do indicador. Há uma ampola de vidro dentro do tubo plástico do indicador biológico (IB). A ativação ou manuseio excessivo do IB antes do resfriamento podem causar a explosão da ampola de vidro e causar ferimentos graves.

Colocar em um alojamento de leitura da incubadora.

Pressionar a tampa do IB para baixo com firmeza para fechá-la e comprimir a ampola de vidro.

Remover imediatamente o IB e agitar.

Verificar visualmente se o meio de cultura fluiu para a câmara de crescimento, na parte inferior do frasco.

OBS: Se o meio de cultura não tiver preenchido a câmara de crescimento, pressione o IB pela tampa e dê nele uma leve batida até que o liquido preencha a câmara de crescimento.

Devolver o IB ativado para a incubadora.

Aguardar o término da leitura do IB (24 minutos).

Avaliar o resultado: deve ser negativo (não houve crescimento de microrganismo). Recolher e refazer toda a carga e o indicador biológico, caso apresente resultado positivo

Retirar a etiqueta e o indicador de processo (bolinha) da ampola

Colar o indicador de processo sobre a etiqueta da ampola.

Retirar EPI.

Higienizar as mãos.

Colar a etiqueta com o indicador de processo no caderno próprio:

Diário:

Ficha de Monitorização de Ciclo: no campo “Biológico”, referente a cada autoclave.

OPME Implantável:

Controle de Esterilização, no campo” Indicador Biológico (IB) do Implante”.

Frente/Meio/Fundo e Pós Manutenção.

Teste Biológico 03 Posições – Frente/Meio/ Fundos Processados, no campo Indicador Biológico, referente a cada autoclave.

Desprezar ampola em lixo infectante.

4. REFERÊNCIA

Não se aplica.

5. ANEXO

Não se aplica.

| Aprovado por: | Data da Aprovação: |
| --- | --- |
| Enfermeiro João Gabriel de Souza Almeida Coren 207872 | 30/07/2023 |